化工系研究及實驗室廢棄物管理作業規範

1. 適用範圍

   學校實驗室進行各項實驗時所產生之廢棄物，廢棄物之標示、儲存、申

   報、收集、分類集中儲存、處理、資料之建檔及註銷等。

2. 權責劃分

2.1 產生實驗廢棄物之實驗室負責實驗廢棄物之分類收集、標示、暫儲存及

      據實申報等事宜。
2.2 學校實驗廢棄物處理之承辦人負責工作如下：

(1) 實驗廢棄物之收集、分類集中儲存、資料之建檔及註銷

(2) 清理並分類儲存各實驗室申報之實驗廢棄物

(3) 實驗廢棄物分類集中儲存場之運作與安全管理、以及空儲存容器之分類回收及再利用

(4) 實驗廢棄物之委外處理

3. 作業流程

	實驗廢棄物產出


↓

↓

	實驗廢棄物之先行分類收集

、標示及暫儲存


↓

↓

	實驗廢棄物之申報


↓

↓

	實驗廢棄物之收集


↓

↓

	實驗廢棄物之分類集中儲存


↓

↓

	實驗廢棄物之處理


↓

↓

	資料之建檔與註銷


4. 作業要點

4.1實驗廢棄物產出

       進行各項實驗時應考慮其可能產生之廢棄物種類、數量、並依實驗廢

   棄物管理作業規範做好分類、收集等工作、亦盡可能考慮處理成本及其對

   環境所造成的影響。

實驗廢棄物包含：

﹥化學品空容器

﹥過期與報廢化學品

﹥研究、試驗等產生之化學廢棄物

﹥沾染化學品之實驗器皿、耗材等廢棄物

﹥紡絲之邊料、廢絲，高分子加工之塑膠粒以及料筒之清洗料等高分子廢

  料

4.2 實驗廢棄物之分類收集、標示及暫儲存

       實驗廢棄物除洗滌用的低濃度廢液外，均不得傾倒於水槽、應妥善收

集、標示及暫儲存，並依程序向處理實驗廢棄物之承辦人申報清運。

4.2.1實驗廢棄物之分類收集

    （1）實驗廢棄物應依不同性質進行分類收集，不具相容性（附件一）

         之實驗廢棄物應分別收集儲存，其中實驗廢液之分類擇一「學 

         校實驗室廢液暫行分類標準」（附件二）進行分類收集。

    （2）相容性：指實驗廢棄物與容器、材料接觸，或兩種以上事業廢     

         棄物相混合，不會發生下列反應：

﹥產生熱

﹥產生激烈反應、火災或爆炸

         ﹥產生可燃性流體或有害流體

﹥造成容器材質劣化

4.2.2實驗廢棄物之暫儲存

4.2.2.1實驗廢棄物之儲存容器

（1）實驗廢棄物需使用密閉式容器收集儲存，儲存容器為高密度聚

乙烯桶（HDPE桶），但若與HDPE桶不相容之實驗廢棄物則使用不鏽鋼桶。

（2）實驗廢液依據「學校實驗室廢液暫行分類標準」分類收集，可使用HDPE桶收集儲存實驗廢液，但若與HDPE桶不相容之廢液則使用不鏽鋼桶。

（3）報廢及過期化學品使用原容器暫存。

（4）化學品空容器由原供應商回收。

（5）儲存容器應與實驗廢棄物具有相容性

（6）儲存容器應保持良好情況，如有嚴重生鏽、損壞或洩漏之虞，

     應立即更換。

（7）所有儲存容器應保持隨時密閉狀態。

（8）為防止儲存容器洩漏，實驗室廢液之儲存容器需置於不鏽鋼盛 

     盤內，盛盤容積至少應為儲存量的1.1倍。

4.2.2.2暫儲存區之安全措施

（1）應於明顯處設置標示

（2）遠離火源

（3）不易傾倒，不堆高

（4）搬運方便

（5）不阻礙走道

（6）經常保持清潔完整，不得有逸散、滲出、污染地面或散發惡臭

 等情形

4.2.3實驗廢棄物之標示

（1）儲存容器中若有多種相容之實驗廢棄物混合時，須附有「實驗

廢棄物傾倒紀錄表」（附件3），每次傾倒實驗廢棄物於儲存桶中時，均須登錄廢棄物名稱、數量。

（2）儲存容器上需註明廢棄物種類及貼上實驗廢棄物標示（附件4）

4.3實驗廢棄物之申報

4.3.1實驗室申報實驗廢棄物

（1）實驗室於申報實驗廢棄物時需填寫「實驗廢棄物申報表」（附

件5），並檢附「實驗廢棄物傾倒紀錄表」，於申報時一併交予處理實驗廢棄物之承辦人。

（2）實驗室應先確認實驗廢棄物標示已貼妥，申報者須於通知之收

集時間內等待收集清運。

4.3.2處理實驗廢棄物之承辦人核對申報資料

（1）核對申報資料內容包括：實驗廢棄物產出實驗室、暫儲存地點、

實驗廢棄物標示、申報者簽名、實驗室負責人簽名及實驗廢棄物傾倒紀錄等資料；若申報資料內容不完整，可要求補正。

（2）實驗廢棄物收集採機動性收集，在接到實驗廢棄物申報表後

    ，必須在一個上班日內確認申報資料的完整性及通知實驗室收

集時間，並於確認申報資料後的二個上班日內收集完畢。

4.4實驗廢棄物之收集

（1）處理實驗廢棄物之承辦人在收集清運前需配戴個人防護器材

（安全鞋、實驗衣或工作衣、耐酸鹼手套、安全口罩及安全眼鏡等）。

（2）處理實驗廢棄物之承辦人至實驗室核對數量、申報資料及標示

之完整性，若確認無誤則進行收集。

（3）不明實驗廢棄物需由產出之實驗室負責檢測分析其成分，若無

法自行檢測分析，則需要委外分析其成分，方可申報及收集。

（4）實驗廢棄物若有未標示名稱、未貼廢棄物標示、儲存容器不合

格、未辦理申報等情形，是為不合格之申報，將不收集。

4.5實驗廢棄物之分類集中儲存

4.5.1實驗廢棄物應依分類分區儲存，實驗廢棄物集中儲存場需有以下之

安全措施：

（1）應設置專門之集中儲存場所，其地面應堅固，四周採用抗蝕及

不透水材料襯墊或構築。

（2）儲存場需留有通道，以利清運。

（3）儲存場需隨時上鎖。

（4）酸類與鹼類之儲存區應予以分隔，並防止二者有相混之可能。

（5）儲存場內之實驗廢棄物盡量不要堆高，若無法避免，也應有防

傾倒之裝置。

（6）儲存場應避免陽光直射實驗廢棄物，並有防雨水及地下水流

入、滲透之措施，並應通風良好。

（7）儲存場應配置適當之消防設備。

4.5.2若學校無集中儲存區，則置於暫儲存區中，依4.2.2.2之暫儲存區安

全措施執行。

4.6實驗廢棄物之處理

       4.6.1合法代處理

         實驗廢棄物須委託合格之清除處理機構處理，其資格須領有政

府核發之甲級清除處理證照及甲級處理工廠設置許可及操作項目。

4.6.2一般事業廢棄物再利用

   由於目前已公告再利用之15種一般事業廢棄物項目中，未有符合實驗室之廢棄物種類，所以實驗室若要提出再利用，則可尋找再利用廠商，共同提出一般事業廢棄物再利用之申請。

4.6.3有害事業廢棄物再利用

   實驗廢棄物若為有害事業廢棄物，可尋求再利用廠商共同提出有害事業廢棄物再利用申請。

4.6.4廢棄物交換

   實驗廢棄物可透過事業廢棄物交換資訊服務中心進行交換，交換過程及結果須受交換中心監督，交換成功後須提再利用申請。

4.7資料之建檔及註銷

（1）集中儲存場中待處理之實驗室廢棄物資料與已處理之實驗廢棄

物資料須分類建檔，實驗廢棄物申報表亦須彙整存查。

（2）報廢及過期化學品之註銷，須通知化學品管理承辦人辦理註銷。

5. 參考資料

（1）環保署「事業廢棄物儲存清除處理方法及設置標準」

（2）環保署「有害事業廢棄物認定標準」

（3）環保署「環境保護事業機構管理方法」

（4）教育部「學校實驗室廢液暫行分類標準」

（5）工研院化學工業研究所「實驗廢棄物管理作業細則」

附件2 學校實驗室廢液暫行分類標準

A.有機廢液類

（1）油脂類：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢棄油（脂），例

如：燈油、輕油、松節油、油漆、重油、雜酚油、錠子油、絕緣油（脂）（不含多氯聯苯）、潤滑油、切削油、冷卻油及動植物油（脂）等。

（2）含鹵素有機溶劑類：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢氣溶

劑，該溶劑含有脂肪族鹵素類化合物，如氯仿、氯代甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、甲基碘等；獲含芳香族鹵素類化合物，氯苯、苯甲氯等。

（3）不含鹵素有機溶液類：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢棄

溶劑，該溶劑不含脂肪族鹵素類化合物或芳香族鹵素類化合物。

B.無機廢液類

（1）含重金屬廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液，該廢

液含有任一類之重金屬（如鐵、鈷、銅、錳、鎘、鉛、鎵、鉻、鈦、鍺、錫、鋁、鎂、鎳、鋅、銀等）。

（2）含氰廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液，該廢液含

有游離氰廢液（須保存在Ph10.5以上）者或含有氰化合物或氰錯化合物。

（3）含汞廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液，該廢液含

有汞。

（4）含氟溶液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液，該廢液含

有氟酸或氟化合物者。

（5）酸性廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液，該廢液含

有酸。

（6）鹼性廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液，該廢液含

有鹼。

（7）含六價鉻廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液，該廢

液含有六價鉻化合物。

C.污泥及固體類

（1）可燃感染性廢污：由學校實驗室於實驗、研究過程中所產生的

可燃性廢棄物，例如：廢檢體、廢標本、器官或組織等，廢透析用具、廢血液或血液製品等。

（2）不可燃感染性廢污：由學校實驗室於實驗、研究過程中所產生

的不可燃性廢棄物，例如：針頭、刀片、及玻璃材料之注射器、培養皿、試管、試玻片等。

（3）有機污泥：由學校實驗室或實習工廠所產生的有機污泥，例如：

油污、發酵廢污等。

（4）無機污泥：由學校實驗室或實習工廠所產生的無機性污泥，例

如：混凝土實驗室或材料實驗室之沉沙池污泥、雨水下水道管渠或鑽孔污泥等。
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實 驗 室 廢 棄 物

廢 棄 物 名 稱：_________________________________________
廢 棄 物 組 成：__________________________pH值______

廢 棄 物 總 量：_____________________________
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廢 棄 物 類 別：
[image: image4] 1.法 定 有 害 廢 棄 物(________________類)
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[image: image10] 5.一 般 實 驗 廢 棄 物 (_____________類)

                
[image: image11] 6. 過 期 / 報 廢 化 學 品

實 驗 室 名 稱：

實 驗 室 負 責 人：                  (簽名)

聯 絡 人：                           (簽名)  聯絡電話：

申 報 日 期： 中華民國    年    月    日

(資料填寫不完整者恕不接受申報)

申 報 表 編 號：________________________(處理實驗廢棄物之承辦人填寫)

(本標示須保持文字清晰完整)

實 驗 室 廢 棄 物 申 報 表

	實驗廢棄物申報(申報者填寫)

	申報實驗室：________科/系/所 ______________實驗室

	實驗室所在位置：

	實驗室負責人：

	申報者姓名：                               電話：

	廢棄物名稱：____________________

	廢棄物類別：
[image: image12] 1.法定有害廢棄物(________________類)
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[image: image17] 4.一般實驗廢棄物(_____________類)

            
[image: image18] 5.過 期/報廢化學品

	 廢棄物組成/ 報廢化學品名稱
	原化學品   保管編號
	容器種類
	數量
	單位(
[image: image19]公斤/
[image: image20]公升)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	總      量：
	
	

	報廢化學品之原保管者姓名：        電話：          (報廢化學品方須填寫)

	附廢棄物傾倒紀錄表______ 張

	申報人簽名：                                    日期：   年   月   日

	實驗室負責人簽名：                              日期：   年   月   日

	實驗廢棄物收集(處理實驗廢棄物之承辦人填寫)

	
[image: image21]核對以上申報資料完整無誤

	
[image: image22]實驗廢棄物標示清楚

	
[image: image23]廢棄物傾倒紀錄____ 張

	申報表編號：__________________(此編號須與廢棄物標示上之申報編號相同)

	承辦人簽名：                                    日期：   年   月   日


(此申報表由處理實驗廢棄物之承辦人建檔保存)

實 驗 廢 棄 物 傾 倒 紀 錄 表
                                                 頁次：_________
	傾倒日期
	傾倒廢棄物之成份
	數量
	單位
	傾倒者簽名

	  年  月  日
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(本紀錄表隨實驗廢棄物申報表一併申報)

化 工 系 儲 留 廢 液 月 報 表
                                   室別：__________館____________室

	有機類
	無機類

	類別
	產量(公升)
	類別
	產量(公升)

	1.油脂
	
	1.重金屬系
	

	2.含鹵素
	
	2.含氰系
	

	3.不含鹵素
	
	3.含汞系
	

	
	
	4.含氟系
	

	
	
	5.含酸系
	

	
	
	6.含鹼系
	

	
	
	7.六價鉻系
	

	
	
	8.C.O.D系
	

	總量
	
	總量
	

	總量：


申報人：_______________                         _____年_____月_____日

台北科技大學化工系廢液匯報表
室別：__________館__________室       _______年_______月_______日

類別：

	有機廢液


	含鹵素
	

	
	不含鹵素
	

	
	油脂
	

	
	難燃性
	

	無機廢液


	一般重金屬
	

	
	汞類
	

	
	氯類
	

	
	六價鉻
	

	
	酸系
	

	
	鹼系
	

	
	COD系
	


                                              匯報人：______________

國立台北科技大學
[image: image62.jpg]



產生單位：  ____________________________  桶號：____________
種    類：                   有 機 廢 液                                                                                                   

主 成 分：             非 含 氯 有 機 溶 劑                 
成份說明：__________________________________________________

實驗場所負責人簽章：________________________________________

單位主管簽章：______________________________________________

國立台北科技大學
[image: image63.jpg]



產生單位：  ____________________________  桶號：____________
種    類：                   有 機 廢 液                   
主 成 分：                含 氯 有 機 溶 劑                
成份說明：__________________________________________________

實驗場所負責人簽章：________________________________________

單位主管簽章：______________________________________________
國立台北科技大學
[image: image64.jpg]Eah it E
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產生單位：  ____________________________  桶號：____________
種    類：                   無 機 廢 液                    
主 成 分：                   酸 系 廢 液                    
成份說明：__________________________________________________

實驗場所負責人簽章：________________________________________

單位主管簽章：______________________________________________
國立台北科技大學
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產生單位：  ____________________________  桶號：____________
種    類：                   無 機 廢 液                   
主 成 分：                   鹼 系 廢 液                    
成份說明：__________________________________________________

實驗場所負責人簽章：________________________________________

單位主管簽章：______________________________________________
國立台北科技大學
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產生單位：  ____________________________  桶號：____________
種    類：                   無 機 廢 液                    
主 成 分：                   C O D 廢 液                    
成份說明：__________________________________________________

實驗場所負責人簽章：________________________________________

單位主管簽章：______________________________________________
國立台北科技大學
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產生單位：  ____________________________  桶號：____________
種    類：                   無 機 廢 液                    
主 成 分：                   氰 系 廢 液                    
成份說明：__________________________________________________

實驗場所負責人簽章：________________________________________

單位主管簽章：______________________________________________
國立台北科技大學
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產生單位：  ____________________________  桶號：____________
種    類：                   無 機 廢 液                   
主 成 分：                   汞 系 廢 液                    
成份說明：__________________________________________________

實驗場所負責人簽章：________________________________________

單位主管簽章：______________________________________________
國立台北科技大學
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產生單位：  ____________________________  桶號：____________
種    類：                   無 機 廢 液                    
主 成 分：             一 般 重 金 屬 廢 液                 
成份說明：__________________________________________________

實驗場所負責人簽章：________________________________________

單位主管簽章：______________________________________________
國立台北科技大學
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產生單位：  ____________________________  桶號：____________
種    類：                   無 機 廢 液                    
主 成 分：                六 價 鉻 廢 液                    
成份說明：__________________________________________________

實驗場所負責人簽章：________________________________________

單位主管簽章：______________________________________________
化 工 系 研 究 及 實 驗 室

一般規則、安全須知、化學藥品之處理

一、前言：

    1.由於化學藥品使用認知不足，人為操作又不當以致人員傷亡和財物損失實

    是遺憾。

    2.為確認研究人員、實習同學之安全，有一般規則、安全須知、化學藥品之

    處理的訂定。

    3.本規則發送各研究室、實驗室和授課老師，研究前和課前研讀以減少傷害    

    進而保障人身安全。

二、實驗室一般規則

    1.學期開始，已分好組別時，應先認識實驗室內之安全設施，設施放置位置 

     及使用方法，如：滅火器、滅火毯、沖眼、緊急沖水設備及急救箱等等。

    2.實驗室乃為嚴肅工作之場所；為維護大家的安全，於任何時間內，均不得

     逾實驗室裡，嬉笑怒罵、抽菸、喝飲料及吃東西。

    3.實驗時必著實驗衣、戴護目鏡或眼鏡保護眼睛；禁穿短褲及拖鞋或涼鞋。

    4.實驗前須詳細閱讀該次實驗內容，查明所用藥品之性質（如一般物性、化

     性、毒性等），對於書上所提出之注意點尤須特別留意，以免發生危險。

    5.秤取藥品後，應將天平清理乾淨；所取藥品若有剩餘，應勿傾還原瓶，因

     此為避免浪費，勿取過量。

    6.公用藥品、藥勺、滴管及儀器等切勿移置他處或混用，以免造成污染。

    7.取用藥品，不宜超過書上所載之量，養成節約用藥，以減少污染的好習慣。

    8.取用固體藥品應用藥勺；取用液體應用量筒或移液吸量筒；除經允許外，

     切不得以手拿取，亦不可直接嘗試。

    9.化學藥品沾染衣物或皮膚時，應迅速以清水沖洗乾淨。

   10.固體剩餘物切勿棄置於水槽內。玻璃器皿在水槽破碎時，應以夾子將碎

     玻璃拾起，以免水槽堵塞，排水不良。

   11.實驗後之液體廢棄物應倒入規定的廢液桶中，而生成物或其他用過之物

     品，可回收使用者，經教師說明後，需置於規定的容器中。

   12.實驗時需專心，詳細觀察並記錄所見之現象。

   13.實驗前應先預習，並仔細安排實驗流程；實驗時態度應謹慎敏捷，切勿魯

     莽。注意藥品罐標籤名稱及標記，不可稍有疏忽。

   14.不得用溫度計攪拌，或在水槽邊甩溫度計，以免損壞溫度計，致使水銀掉

     入水槽中，無法清除。

   15.檢察藥品的氣味，不可將臉部直對瓶口，只可以手微微扇動，嗅其揮發氣

     體之氣味。

   16.灼熱玻璃不可以立刻澆以冷水，須以充分時間放冷，以免破裂；注意冷熱

     玻璃的外觀是相同的。

   17.實驗後應將所用儀器洗淨放置整齊，桌面清理乾淨。

   18.實驗中若遇意外事件發生，應立即依意外事件處理辦法處理，並立即報告

     教師。

   19.實驗報告須詳細記錄實驗所觀察到的現象、計算式及所得結果均應填寫清 

     楚。

   20.實驗報告應於規定日期按時繳交。

三、實驗室安全須知

   1.若遇酒精燈倒翻而著火，即覆以潮溼抹布，火自熄滅。

   2.若磷著火而遽燃，即覆上潮溼細沙，火自熄滅。

   3.若酸、鹼或腐蝕性藥品濺入眼中，當先用水沖洗至少十分鐘，情形嚴重者，
     立刻送醫務室或醫院治療。

   4.皮膚若被小刀或玻璃割傷，宜先取出玻屑，用淨水洗滌傷處，塗上碘酒或
     優碘藥水，然後用繃帶包裹之。

5.若皮膚遇著強酸或強鹼，應先用水沖洗，情形嚴重者，應立刻送醫務室或
     醫院治療。

6.若皮膚被火灼傷，應立刻用大量水不斷沖洗至不再感覺灼熱，情形嚴重者，
     立刻送醫務室或醫院治療。

   7.在實驗時若因中毒而突然暈倒，則令該生靜坐凳上，頭俯向下，用冷水噴
     灑；若仍無效，立刻取氨水置鼻處刺激之，當可甦醒。

   8.若誤嗅或誤觸有毒藥品，應先明瞭解毒之方法而消解之；如不能自己處理，
     當請醫生診察。

   9.水銀溫度計斷裂時的處理方法：先收集大粒汞於燒杯或培養皿中，加水降
     低其蒸氣壓，且以重物覆蓋於表面，避免再次流散；而後加硫粉覆蓋，數
     小時後，可掃除之。

   10.使用危險的化學藥品時，應配戴安全眼鏡，凡指定利用通風橱者，需一律
     遵照。

   11.使用本生燈加熱，遇風大或天冷時，絕不可將門窗緊閉。若遇煤氣漏氣時，

     迅速報告教師檢修。

   12.避免直接和有機藥品接觸，許多藥品會直接被皮膚吸收進入體內，實驗完
     畢應養成洗手的習慣。

   13.揮發性或易燃性藥品的儲存，必須遠離焰火。酒精燈在添加酒精時，應將
     燈焰先行熄滅，酒精添加量，切勿過滿，且在酒精燈上引燃時，必須用火
     柴或紙片引燃之，切勿將酒精燈直接持至另一已燃著的燈焰上引燃之，以
     免酒精溢出著火發生火災。

   14.不可擅自攜帶儀器用具或化學藥品外離實驗室；以免發生自燃、爆炸或食
     物中毒等情事發生。遇有情事發生，一經查覺即予懲處。

   15.直立的高壓鋼瓶應以鐵鍊或粗繩固定到牆壁或實驗桌，橫置的空鋼瓶則應
     防止滾動。

四、化學藥品的處理

1.藥品存量統計

    (1)建立實驗室中化學藥品、液體清單及存量統計表。

    (2)紀錄藥品領用情形。

   2.藥品標示

    (1)所有化學品都應標示清楚，不要使用標示不清的化學藥品，新配置的試
       劑要註明內容物、濃度、配製日期及配製人。

    (2)化學藥品的標示宜用不易毀損的標籤。

    (3)為避免污染，不可將沒用完的化學試藥倒回容器。

    (4)做實驗時，一定要看清楚你所用的化學藥品。

   3.藥品放置

    (1)化學藥品應有秩序排列於藥品架上，或藥櫃中並加以標示，應注意藥品
      不會碰倒。

    (2)化學藥品整理方式之一，是將有機物依碳數排列，無機物依英文字母排
      列，兩者應分開存放。

    (3)有些化學藥品與其他化學藥品混合之後會產生劇烈反應，或產生有毒化
      合物，因此這些不相容的化學品不應存放在一起。

4.易燃性液體的儲存

    (1)易燃性液體，不可存放易碰倒處，且不可劇烈搖晃。

    (2)易燃性液體，應存放在一個合格的儲存櫃中，避免熱源火焰，直接日照
      及氧化劑。

    (3)易燃性液體在不同容器中，不得超過其容量上限。

    (4)實驗室中儲存易燃性液體時，應僅儲存少量足夠實驗份量。

5.危險性物品之儲存

    (1)任何化學藥品儲存前，應先詳讀其藥品資料，了解危險藥品的儲存方法。

    (2)易燃性液體應存放於合格的儲存櫃中。

    (3)反應性強的化學藥品，應置於防溢漏的淺盤上。

6.高危險性氣體儲存

    (1)氫氣、一氧化碳等高危險性氣體鋼瓶，應置於通風良好、隔離的區域。

    (2)高危險性氣體鋼瓶，應用鐵鍊加以固定以防止倒下。

7.藥品危害認知

    (1)有危害之藥品應印上警語。

    (2)建立各種藥品的安全資料，隨時查閱藥品危險性及安全處理的方法。

化工系化學藥品用量表

室別：____________________館______________________室

名稱：______________________________________________

	年
	月
	品                       名
	用量紀錄(g)

	
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


填表人員簽章：                                年      月     日

化工系 化學藥品盤點明細表

實驗室名稱：

日期：    年    月    日  至    年    月    日         編號：
	序

號
	化學藥品名稱
	級別
	單位
	上期結存
	本期增加
	本期消耗
	本期結存

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注意事項
	1、 單位欄內之填寫，請以藥品包裝單位為基準（如500g，500ml），若盤點數量未達到一單位時，則以小數點計。

2、 級別分EP(試藥一級)、GR(試藥特級)、進口EP、HPLC、LC……。


台北科技大學化工系實驗室
（專題研究室）安全檢查表
日期：____年____月____日     填表人：_________     主任：_________

*********************************************************************

	
	檢查重點
	檢查結果
	改善措施

	一


	實驗室安全檢查表是否確實填寫。
	是
[image: image71] 否
[image: image72]
	

	
	實驗室安全檢查表是否懸掛在明顯易取的位置。
	是
[image: image73] 否
[image: image74]
	

	
	是否根據實驗室特色，自訂實驗室安全守則。
	是
[image: image75] 否
[image: image76]
	

	
	是否公佈在實驗室明顯位置。
	是
[image: image77] 否
[image: image78]
	

	
	是否學生逐條知悉。
	是
[image: image79] 否
[image: image80]
	

	二
	是否對學生施以實驗安全教育訓練。
	是
[image: image81] 否
[image: image82]
	

	
	是否做過測驗。
	是
[image: image83] 否
[image: image84]
	

	三
	滅火器操作方法，教師、學生、管理人員是否熟練。
	是
[image: image85] 否
[image: image86]
	

	
	滅火器擺放位置是否知悉。
	是
[image: image87] 否
[image: image88]
	

	
	滅火器是否在有效期限內。
	是
[image: image89] 否
[image: image90]
	

	
	滅火器瓶內壓力是否足夠（中間偏右）
	是
[image: image91] 否
[image: image92]
	

	四
	防火砂是否準備足量。
	是
[image: image93] 否
[image: image94]
	

	
	防火砂是否整潔，無雜物。
	是
[image: image95] 否
[image: image96]
	

	五
	防火毯儲放位置、使用方法，教師、學生、管理人員是否知悉。
	是
[image: image97] 否
[image: image98]
	

	六
	氣體桶、瓦斯桶開關、位置、操作方法，教師、學生、管理人員是否知悉。
	是
[image: image99] 否
[image: image100]
	

	
	氣體桶、瓦斯桶是否上鍊條固定。
	是
[image: image101] 否
[image: image102]
	


	七
	電源開關位置、操作方法，教師、學生、管理人員是否知悉。
	是
[image: image103] 否
[image: image104]
	

	
	電燈、電阻器等有發熱部之設備，應檢查有無過熱之虞。
	是
[image: image105] 否
[image: image106]
	

	
	檢查電線包覆有無損傷，充電部有無露出等足以漏電、短路引起火災之虞。
	是
[image: image107] 否
[image: image108]
	

	
	開關、插座等有無因接觸不良而發熱或變色。
	是
[image: image109] 否
[image: image110]
	

	
	有無使用多孔插座，超過電線額定電流量，保險絲有無以鐵絲等物品代替。
	是
[image: image111] 否
[image: image112]
	

	
	長期使用之塑膠電線有無以釘子固定使用。
	是
[image: image113] 否
[image: image114]
	

	八
	藥品儲放位置、毒性、可燃性、揮發性質教師、學生、管理人員是否知悉。
	是
[image: image115] 否
[image: image116]
	

	
	藥品使用後是否歸回原位，擺放整齊。
	是
[image: image117] 否
[image: image118]
	

	
	藥品櫃是否上鎖。
	是
[image: image119] 否
[image: image120]
	

	九
	火災或其他緊急災害發生時，所需的救難通報順序、通報系統，教師、學生、管理人員是否知悉。
	是
[image: image121] 否
[image: image122]
	

	
	是否做過通報演練。
	是
[image: image123] 否
[image: image124]
	

	十
	實驗結束後，儀器開關、水電開關，是否關閉。
	是
[image: image125] 否
[image: image126]
	

	十一
	加熱儀器與建築物牆壁、隔間或可燃物間之安全距離應足夠。
	是
[image: image127] 否
[image: image128]
	

	
	實驗室是否位置可能因地震倒塌、掉落之物品或可燃物。
	是
[image: image129] 否
[image: image130]
	

	
	器材使用位置不可妨礙避難逃生。
	是
[image: image131] 否
[image: image132]
	

	
	實驗室周圍應清掃清潔，不可放置燃料或堆積其他可燃物。
	是
[image: image133] 否
[image: image134]
	

	
	依據器具性質使用正確之燃料。
	是
[image: image135] 否
[image: image136]
	

	
	配管長短應適中，接頭應拴緊。
	是
[image: image137] 否
[image: image138]
	

	
	控溫裝置或防止過熱位置不可拆除或以其他物品替代。
	是
[image: image139] 否
[image: image140]
	

	
	使用後應隨手熄滅火種、關閉瓦斯開關。
	是
[image: image141] 否
[image: image142]
	

	
	瓦斯瓶、氣體瓶是否用鐵鍊、鐵架固定。
	是
[image: image143] 否
[image: image144]
	

	十二

	安全門(防火門)之自動關閉器動作正常。
	是
[image: image145] 否
[image: image146]
	

	
	防火鐵捲門之下降線上無障礙物。
	是
[image: image147] 否
[image: image148]
	

	
	樓梯未以木板等易燃材料裝修。
	是
[image: image149] 否
[image: image150]
	

	
	安全門、樓梯、走廊、通道等未放置妨礙避難逃生之物品。
	是
[image: image151] 否
[image: image152]
	

	
	安全門無障礙物能隨時關閉。
	是
[image: image153] 否
[image: image154]
	

	
	安全門未上鎖。
	是
[image: image155] 否
[image: image156]
	

	十三


	緊急沐浴設備，測試功能是否正常，查視水質外觀是否乾淨。
	是
[image: image157] 否
[image: image158]
	

	十四


	專題研究室是否進行緊急應變訓練，了解消防器材使用、位置及防護措施。
	是
[image: image159] 否
[image: image160]
	

	十五
	專題研究室嚴禁飲食，大聲喧嘩，私接電器，播放音響。
	是
[image: image161] 否
[image: image162]
	


化工系研究及實驗室

緊急應變措施

實驗室經常發生之意外不外乎火災爆炸，化學藥品濺漏等，本節就其處理及急救措施做一說明。
由於化學藥品使用或實驗室操作不當而引起火災及爆炸其所造成之人員的傷亡及設備的損壞，是實驗室各種意外事故中最嚴重的兩種化學災害。因此，除了發生火災、爆炸後，必須知其應變措施外，對其預防之道之認知更有其必要性。而火災常導致爆炸，爆炸也常引起火災，因此火災及爆炸之處理及預防原則是相通的。
1、 預防之道
    預防火災、爆炸的發生，除了應在實驗操作中，遵循標準作業程序，避免人為的疏失及錯誤外，在行政管理方面，人員的教育訓練，正確的儲存化學藥品，定期維修及檢查制度的建立，適當的建築設計(如防火建材)，採用防爆型電器設備，建立偵測系統等，都是相當重要的。至於工程安全設計方面，應避免操作過程中有引起火災、爆炸之要素存在，如燃料、氧氣濃度要低，避免點燃源等。其設計原則應包括：
1.充填惰性氣體：

    在引進可燃物前，為了降低內容氧之濃度，一般以添加惰性氣體之方法稀釋。其目的在使氧含量降到最低氧濃度(Minimun Oxygen Concentration，MOC)以下，為安全起見，一般經驗為比MOC值低4%，同時也可使可燃氣體濃度在爆炸下限20%以下，以避免火災之爆炸發生

2.靜電控制：

    由累積的靜電引起火花，是一種不易完全掌握，卻又經常發生的一種點燃源。因此，控制靜電的方法即在於消除電荷累積的現象。其方法如下：
(1)鬆弛法：當由鋼筒上方管線注入流體時，由於流量越大，產生靜電之電流也越大，故可加一截擴大管，以減緩流速，使前面產生之電荷有足夠時間自我中和，達到降低或消除靜電之效果。

(2)連線與地線；兩導體間之電位差，可透過一根導線而消除，同時，地線亦可使電位歸零。

(3)浸沉管：當輸入容器之液體是自由落入時，可插入一根浸沉管，使液體順延流下而導走靜電。

(4)加入添加物：可加入抗靜電添加物，以增加液體之導電性。極性分子如醇類，即有此性質。

3.通風：

      使實驗室內設備維持良好之通風，以移出並稀釋空氣中的可燃物濃度。

4.設備安全距離：

      實驗室內設備與設備間，需保持適當的安全距離，以防範連鎖反應的發生，特別是加熱爐、鍋爐等應與危險物品分離。

5.危險物品的管理：

      實驗過程中，若須以本生燈加熱時，作業環境不可存放可燃性物料等危險物品。

2、 處理原則

1.關閉總電源及瓦斯，並儘速移開周圍之易燃物。     

2.通知現場人員疏散。

    3.確認火災種類，選擇實驗室內適當之滅火劑滅火。

    4.如火勢繼續擴大，應立即打『119』電話給消防隊請求協助滅火。

      茲將流程圖示於下




    5.若引起爆炸，則因爆風，飛散物的破壞，可能導致第二次事故或繼續爆炸
      之危險，故應儘速撤離。

三、注意事項

    1.疏散時應隨手將門關上，以防止火、煙的擴散。若門板很燙，不可以手為
      之。進入樓梯時也應隨手帶上安全門，以阻止火災之蔓延。

    2.避免讓自己身陷火窟。

    3.衣服著火時，避免奔跑，應立即臥倒並滾壓火焰，或是以濕布、厚重衣服
      或防火毯蓋熄。

    4.疏散過程，若經過濃煙區，應在地面匍匐前進，並以濕毛巾掩住鼻子，實
      行短呼吸。                           

    5.疏散時，應依逃生路線選擇最近的安全門疏散，千萬不可使用電梯，也不
      可停留在逃生路線中途或再回到火場。

    6.滅火器使用過後，應更換或灌充，以免於發生緊急事故時，拿到的滅火器
      是空的。

四、被火灼傷


   灼傷時，應將灼傷部位迅速浸入冷水中，燙傷部位佔身體百分之十時，
    須立即送醫治療。

五、滅火程序


    自行滅火時，為了能有效滅火並保護陷於火場中的人，應採取適當的滅 

    火步驟。倒如：對於易燃性氣體，因其極易燃燒，與空氣混合又具爆炸性，
    且易再點燃，所以在滅火前應先設法在安全情況下阻斷其氣體繼續洩出。對
    於毒性揮發物質起火時，應先設法冷卻火場中盛裝此物之容器，以避免其受
    熱破裂而釋放出毒性物。滅火時，亦應參考著火物之物質安全資料表的反應
    特性資料。考慮是否已將不相容物質隔離。例如：以水滅火時，應先將禁水
    性物質隔離，以免引起更劇烈的反應。進入火場救援時，應考慮物質的燃燒
    或熱分解物之危害性。因某些熱安定性差之物質，於火場中受熱後的燃燒產
    物或熱分解物，可能具爆炸或劇毒性，故應有足夠之防護設備才可進行滅火
    與救援。

化學藥品濺漏


化學藥品濺漏是實驗室最常見之意外事故，其處理原則如下：
1. 當化學藥品或氣體大量濺漏時，應立即疏散附近之人員，並打開抽風設備。

2. 依緊急通報程序通知實驗室負責人員。

3. 以適當之外洩液中和劑，中和處理。處理時並應穿戴必要之防護用具。

4. 將污染區以黃塑膠繩隔離標示。
化學藥劑傷害急救措施

實驗過程中，一旦誤觸、誤食、吸入危害化學物質，或遭之濺潑，若能在送醫治療前，施以適當之急救，當可將傷害減至最低。而為了使災害發生時不致因慌張而影響急救之進行，平時就應做好萬全的準備。
1. 實驗室負責教師及學生平時應施以急救訓練。

2. 醫藥箱應放置於明顯之固定位置。

3. 有發生氣體中毒、缺氧症之虞之實驗室，應備有氧氣瓶。

4. 應有鄰近特約醫療機構，並將其位置及連絡方法公告周知。
實驗室常見化學藥劑傷害之急救措施

1.濺到眼睛

      立即以大量清水沖洗十五至二十分鐘。沖洗時應張開眼皮以水沖洗眼球
  及眼皮各處。但水壓不可太大，以免傷及眼球。

2.沾及皮膚

立即脫去被污染之衣物，以清水沖洗被污染部份。若是大量藥劑附著時，可能被皮膚吸收而引起全身症狀，應先採取中毒急救措施，再儘速送醫。

3.氣體中毒

將傷者迅速移至空氣新鮮處，救護人員並應佩戴必要之防護具，以免中毒。丙酮等重要氣體對人體之反應及急救措施。

4.誤食中毒

重覆潄口後，飲下大量的水或牛奶。若傷者呈現昏迷、不省人事、衰竭、抽筋等現象時，不可催吐，否則應協助患者吐出所食入之物質。

結論


科學之進展，使各種研究日趨頻繁，實驗室內各種化學物質也愈趨複雜，實驗人員身處其中，稍一不慎，即可能對健康造成影響。緊急應變計劃的訂定，其目的即在控制意外災害的災情，進而將災害消弭。若能配合適合適當的教育訓練，並定期實施模擬測試，必能應變化學災害之發生，並將人員生命、財產之損失，降至最低。
緊急處理措施

如果實驗室發生任何意外事故，請立刻採取以下應變措施：

1. 報告有關單位

(1) 火警

· 打火警台－119

· 本校警衛室－5110（忠孝東路）

   5119（新生南路）

(2) 意外事故

· 本校警衛室－5110（忠孝東路）

   5119（新生南路）

· 化工系辦公室－2500

· 本校醫務室－1260

醫務室開放時間如下：

週一至週五：

醫生：ＡＭ９：３０至ＡＭ１１：３０

　　　ＰＭ２：３０至ＰＭ４：３０

護士：ＡＭ８：００至ＡＭ１２：００

　　　ＰＭ１：３０至ＰＭ５：００

週六：

醫生：ＡＭ９：３０至ＡＭ１１：３０

護士：ＡＭ８：００至ＡＭ１２：００

週日：

醫生：ＰＭ２：００至ＰＭ４：００

護士：ＡＭ８：００至ＡＭ１２：００

　　　ＰＭ１：３０至ＰＭ５：００

2. 受傷急救站

(1) 校內：醫務室分機-１２６０

(2) 校外：附近各大醫院診所

· 臺大醫院

地址：台北市常德街１號

電話（０２）２３１２－３４５６

· 仁愛醫院

地址：台北市仁愛路四段１０號

電話：（０２）２７０９－３６００

· 國泰綜合醫院

地址：台北市仁愛路四段２８０號

電話：（０２）２７０８－２１２１

· 宏恩醫院

地址：台北市仁愛路四段６１號

電話：（０２）２７２１－６３１５

· 中心診所醫院

地址：台北市忠孝東路四段７７號３Ｆ

電話：（０２）２７１５－０２２１

· 協和醫院

地址：台北市松江路８５巷５號

電話：（０２）２５３６－２２２２

· 三軍總醫院

地址：台北市汀洲路８５巷５號

電話：（０２）２３４１－１２２６

· 長庚紀念醫院

地址：台北市敦化北路１９９號

電話：（０２）２７１３－５２１１

· 馬偕紀念醫院

地址：台北市中山北路二段９２號

電話：（０２）２５４３－３５３５

· 和平醫院

地址：台北市廣州街１４號

電話：（０２）２３１１－４４２２

· 中興醫院

地址：台北市鄭州街１４５號

電話：（０２）２５２１－３２３４

3. 火警現場之緊急應變措施

 (1)附近如有警報系統應立即發動。

 (2)火警發生地點按緊急停工步驟

    -緊急斷電、關水、關氣體措施，以保護珍貴儀器且避免爆炸及毒氣外洩。

 (3)除指定救援人員外，所有人員按疏散路線，室外待命，不得逗留現場               

    觀望。

 (4)現場救援隊(各館於館外集合再分工)

    -總指揮及副總指揮

    -消防隊

    -救援隊

    -救護隊

    -搜尋隊

    -機動隊

	              系主任：                       負責教師：                          填表人：
	
	          意外事件分析及損失表
                                                                  年      月      日
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